Udržujte vzdálenost mobilních telefonů od medicínských technologií !

Mobilní telefony především II. generace musí být vzdáleny nejméně 1 m od sofistikovaně technicky vybavených lůžek a dalšího technicko-elektronického vybavení. Při kratší vzdálenosti vzniká elektromagnetická interference, působící na ventilátory s elektronickými prvky , na monitory, na kardiostimulátory i na implantované kardiovertery/defibrilátory

(ICD). Bylo zaznamenáno 50 příhod interference, z nichž 75 %  bylo významných a dokonce nebezpečných.

Nebezpečné interference se pohybovaly od úplného vypnutí programu ventilátoru až po jeho restartování, úplné zastavení bez vyslání akustického alarmu u perfuzorů až po nesprávný chod externího kardiostimulátoru.

Signály mobilů II. generace (2.5G) GPRS vedly k interferenci až v 60 %. Signály mobilních telefonů III. generace (3G) UMTS vedly k interferenci jen ve 13 %. Nebezpečné příhody vznikly výjimečně i při zachování delší vzájemné vzdálenosti – až 3 m.

Výsledky zveřejnil on-line portál Critical Care v září 2007.

Nadále je třeba vždy  zajistit vzdálenost 1 metr.

I.generace mobilních telefonů přenáší slovo. II. a III. generace (2.5 a 3.5 G) umožňují i připojení na internet, odesílání a přijímání zpráv a datových souborů.

Hospital equipment should be distanced from cell phones.

HospiMedica International 25, 2007; 11: 1,3.

www.medinews.com

Klíčová slova: Elektromagnetická interference; Rizika elektronických přístrojů; Mobilní telefony

Key words: Electromagnetic interference. Risk of electronic devices; Cell phones.

Drábková